USB-SCSIデバイスドライバ

－　内部仕様

高エネルギー加速器研究機構　中性子科学研究施設

佐藤節夫

目次

１－目的								2

２－ハードウェアの詳細						2

２．１：KENS製USB-SCSIアダプタ（写真１）

２．２：ロジテック製USB-SCSIアダプタ（写真２）

２．３：KENS製USB-SCSIアダプタのデータ形式（表２）

２．４：ロジテック製USB-SCSIアダプタのデータ形式

２．４．１：SCSIのCDBをセット

２．４．２：SCSI IDをセット

２．４．３：エラー読み出し

３－ソフトウェアの詳細						6

３．１：一般ユーザが使用できるUSB関数（u_slib.c）

３．２：USB関数から見たデバイスドライバ関数（u_scsi.c）

３．３：主なデバイスドライバ関数（u_scsi.c）

３．３．１：デバイスドライバの構成

３．３．２：デバイスドライバのインストール

３．４：デバイスドライバ関数（open/ioctl/close）の使い方

３．４．１：open()関数の使用例

３．４．２：ioctl()関数の使用例

３．４．３：close()関数の使用例

４－パフォーマンスの詳細					10

アペンディクス							13

参考文献								14

USB-SCSIデバイスドライバ　－　内部仕様

高エネルギー加速器研究機構　中性子科学研究施設

佐藤節夫

１－目的

本システムの開発目的は、PC/linuxのUSB接続でVME機器の操作をすることである。現在、USBはほとんどのコンピュータで標準装備されている。データの転送速度はSCSI等に比べると遅いが、細いケーブル１本で済み、いつでもプラグイン・プラグアウトができる。これを使って実験装置の制御できるようになることは重要である。さらに、コンピュータの種類を問わずに使えようになると非常に便利になる。言い替えれば「ユーザビリティ」の追求でもある。

すでに開発済みのマッキントシュのシステムでは、USBの機構が統一されているので、PCカードも含め、試した機種（G3、G4、G3ノート）全てで動作した。これにPC/linuxが加われば、さらに応用範囲が広がる。マッキントシュとPC/linuxで、制御ソフトウェアとしてナショナルインスツルメンツ社のLabVIEWを使用しているので、USB制御部分の変更だけで同じ環境が得られる。

本稿ではPC/linux のUSB-SCSIデバイスドライバの構成、仕様を詳しく説明する。

２－ハードウェアの詳細

中性子実験施設（KENS）では、施設内で開発したデータ収集回路が多くある。USB-SCSIアダプタもその一つである(4)。これから制御するVME測定用モジュールも、間に使用するSCSI-VMEモジュールも施設内で開発した(5)。USB-SCSIアダプタとSCSI-VMEモジュールを中心に説明する。

USB-SCSIアダプタは自作のもの（KENS製）と、ロジテック社のLUB-SCの両方が使用できる。現在、次のような長所、欠点がある。

２．１：KENS製USB-SCSIアダプタ（写真１）

KENS内で開発したため、内部仕様がはっきりして、開発が容易である。マッキントッシュ用のプログラムが充実している。低消費で、消費電流が200mA程度である。形状がKENS製SCSI-VMEモジュールに付けやすい。バスを多重に使用しているため、データ転送が遅い（470Kバイト／秒程度）。施設内製造品なので、施設外からは手に入りにくい。

写真１　KENS製USB-SCSIアダプタ

２．２：ロジテック製USB-SCSIアダプタ（写真２）

内部仕様が公開されていないため、手探りの状態での開発である。消費電流が多く、500mA程度である。重く、変換コネクタが必要で、KENS製SCSI-VMEモジュールに付けにくい。データ転送が速い（680Kバイト／秒程度）。市販品なので、施設外でも簡単に手に入る。

写真２　ロジテック製USB-SCSIアダプタ（LUB-SC）

２．３：KENS製USB-SCSIアダプタのデータ形式（表１）

アダプタとホストコンピュータの間でのデータのやり取りをUSBのバルク転送で行なう。表１にKENS製USB-SCSIアダプタとホストコンピュータの間でのデータ形式を示す。Inquiry、データ読み取り、書き出しの形式がある。1バイトのSCSI番号の次にSCSIのコマンドブロックを付けた形式にした。

Inquiry、データ読み取りのデータの後にエラー情報を1バイト付けた。しかし、データの書き出しの後には転送方向が逆になるので、ここでは付けなかった。書き出し時にエラーがある時は記録しておき、読み取り時に一緒に送る方式にした。

表１：KENS製USB-SCSIアダプタのデータ形式

２．４：ロジテック製USB-SCSIアダプタのデータ形式

ロジテック製USB-SCSIアダプタのデータ形式は文献(1)のプログラムから読み出す以外、情報が得られていない。SCSIのCDBをUSBのデバイス・リクエスト（コントロール転送）で行なっている。

デバイス・リクエストは８バイトの長さで、bmRequestType（= requesttype 、1バイト）、bRequest（= request 、1バイト）、wValue（= value 、2バイト）、wIndex（= index 、2バイト）、wLength（= size 、2バイト）である。この後にwLengthで指定されたバイト数のデータ転送が続く。

今回開発したデバイスドライバ中には次の３種類のデバイス・リクエストが使用されている。実際の動作はusb_control_msg()関数（標準にシステムが準備しているAPI）で、次のように行なわれる。

usb_control_msg(udev, pipe,

request, requesttype, value, index, cdb, size, timeout);

次項の２．４．１～３で、この関数の引数を変える事で、いろいろな機能が実現できるのを示す。

２．４．１：SCSIのCDBをセット

CDBを12バイトバッファ（cdb）にセットし、アダプタに渡す。

__u8               requesttype = 0x21;//ホスト＞＞デバイス

//クラス1、インターフェース

__u8               request     = 0x00;

__u16              value       = 0x0000;

__u16              index       = 0x0000;

__u16              size        = 12;

２．４．２：SCSI IDをセット

Valueの上位バイトにID番号をセットする。次の例では1が与えられる。

__u8               requesttype = 0x40;//ホスト＞＞デバイス

//ベンダ、デバイス

__u8               request     = 0x05;//アドレスの設定

__u16              value       = 0x0107;

__u16              index       = 0x0000;

__u16              size        = 0;

２．４．３：エラー読み出し

cdbに8バイトのバッファを準備しておき、戻り値を評価する。

__u8               requesttype = 0xc0;// デバイス＞＞ホスト

//ベンダ、デバイス

__u8               request     = 0x00;//ステータスの取得

__u16              value       = 0x0000;

__u16              index       = 0x0000;

__u16              size        = 8; /* 8byte fix */

調べられた戻り値の内容

cdb[0]＝SCSI ID。

Cdb[2]＝SCSIのステータス情報、VMEバスエラーに使用。

３－ソフトウェアの詳細

今回開発を行なったソフトウェアは次の３種類である。

USB-VME用ドライバ： u_scsi.o（ソース：u_scsi.c）

USB-VME用ライブラリ： u_slib.o（ソース：u_slib.c）

LabVIEW用共有ライブラリ： lib_usb.so（ソース：u_slib.c）

u_slib.oとlib_usb.soは同じソースファイルu_slib.cから作られている。LabVIEWからは共有ファイルの形式でなければならないので、lib_usb.soと形を整えているだけである。lib_usb.soを通してu_scsi.oをアクセスする。

他の言語からはu_slib.oを通してu_scsi.oをアクセスする。開発したソフトウェアの関係を図１に示す。

図１：ソフトウェアの構成

３．１：一般ユーザが使用できるUSB関数（u_slib.c）

- int usb_open()

  - USBをオープンし、使用できるようにする。省略可。

  - 単一オープンなので、他のプロセスが使用中は-BUSYを返す。

- int usb_close()

  - USBをクローズする。使用中を解除。

- int usb_scsirwsub(int sid, int rw, long add, int len, char *buf)

  - USBとSCSIとの間の配列データ転送を行なう。まだオープンしていない場合、usb_open()を呼ぶ。

  - sid：SCSI ID。0~7。

  - rw：0の時データ読み取り（SCSIオペレーションコード＝0x28）、1の時データ書き込み（SCSIオペレーションコード＝0x2a）。

  - add：VMEアドレス。32ビット長。

  - len：転送を行なう転送バイト数。16ビット長。２バイト以上でエンデアンの変換も行なう。

  - buf：転送を行なうキャラクタ配列データ。

- int usb_inquiry(int sid, int len, char *buf)

  - USBを通してSCSIのinquiry命令を実行し、SCSI情報を得る。（SCSIオペレーションコード＝0x12）。まだオープンしていない場合、usb_open()を呼ぶ。

  - sid：SCSI ID。0~7。

  - len：読み取りを行なう転送バイト数。通常36。

  - buf：読み取りを行なうキャラクタ配列データ。

３．２：USB関数から見たデバイスドライバ関数（u_scsi.c）

ファイルシステムを利用するため、open()、close()、write()、read()を使用できるが、write()、read()を使用すると、アトミック命令にできないので、替わりにioctl()を使用するようにした。

- int open(char *fname, int fmode)

  - USBをオープンし、使用できるようにする。ファイル識別番号を正の整数で返す。他のプロセスが使用中は-BUSYを返す。

  - fname：/dev内に作成したデバイスノード名。"/dev/<ノード名>"。

  - fmode：デバイスのアクセス方法を規定。

- int ioctl(int fid, unsigned int cmd, unsigned long arg)

  - USBとSCSIポートを通してVMEアクセスのための設定を、argを使って行なう。

  - fid：ファイル識別番号

  - cmd=4の時、arg=vcd　＞＞　unsigned long vcd[2]

  - vcd[0]=vc　＞＞　unsigned long vc[4];

    - vc[0]=SCSI ID

    - vc[1]=0/1/2=read/write/inquiry

    - vc[2]=VMEアドレス

    - vc[3]=転送バイト数

  - vcd[1]=vd　＞＞　unsigned char *vd;

    - vd=転送するデータバッファ

- int close(int fid)

  - USBをクローズする。使用中を解除。

３．３：主なデバイスドライバ関数（u_scsi.c）

３．３．１：デバイスドライバの構成

デバイスドライバの説明を、USB基本関数、中間関数、呼び出し関数に３つに分けて行なう。USB基本関数はusb_rcvbulkpipe()、usb_endpoint_halted()、usb_bulk_msg()のカーネル関数（標準にシステムが準備しているAPI）を呼び出し、USBの基本動作を行なう。中間関数はUSB基本関数を使用し、まとまった動作を行なう。呼び出し関数は中間関数を使用し、デバイスドライバ形式にする。図２に、これらの関係を示す。

USB基本関数

static int send_data (struct file *file, const unsigned char *buf, int len)

static int recv_data (struct file *file, const unsigned char *buf, int len)

中間関数

static unsigned int scsi_write (struct file *file, unsigned const char *buf, int len)

static unsigned int scsi_read (struct file *file, unsigned char *buf, int len)

static unsigned int scsi_inquiry (struct file *file, unsigned char *buf, int len)

呼び出し関数

static int file_operation_ioctl (struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)

static int file_operation_open (struct inode *inode, struct file *file)

static int file_operation_release (struct inode *inode, struct file *file)

図２：デバイスドライバ（u_scsi.c）の構成

３．３．２：デバイスドライバのインストール

デバイスドライバが実際に登録される仕組みを説明する。USBの本当のドライバに、前述テーブルを登録・削除する。

USB抜き差し時に呼び出される関数定義などのテーブル

static struct usb_driver

driver_table = {

"usb-xscsi",

device_probe,	// USBが挿入された時に呼び出される関数

device_dissconnect,	// USBが引き抜かれた時に呼び出される関数

{ NULL, NULL },

&usb_xscsi_file_operations,

USB_XSCSI_MINOR_BASE

};

USBの本当のドライバに、前述テーブルを登録・削除する。（図３）

int __init usb_xscsi_module_init(void) {

return usb_register(&driver_table) < 0 ? -1 : 0;

}

void __exit usb_xscsi_module_cleanup(void) {

usb_deregister(&driver_table);

}

ドライバのインストール（# insmod u_scsi.o）・リムーブ（# rmmod u_scsi）で呼ばれる関数

module_init (usb_xscsi_module_init);

module_exit (usb_xscsi_module_cleanup);

図３：デバイスドライバのインストール・リムーブ

３．４：デバイスドライバ関数（open/ioctl/close）の使い方

３．４．１：open()関数の使用例

for( i=0 ; (us_fd=open("/dev/u_scsi",O_RDWR))<0 ; i++ ) {

usleep(100000);

printf("Waiting USB open. %d\r",i);

}

３．４．２：ioctl()関数の使用例

unsigned long vcd[2], vc[4];

vcd[0] = (unsigned long)vc;

vcd[1] = (unsigned long)buf;

vc[0] = sid;	// SCSI ID

vc[1] = rw;	// 転送方向：read/write=0/1

vc[2] = add;	// VME address

vc[3] = len;	// VME転送バイト数

if( (ioctl(us_fd, 4, vcd)!=len) ) {

printf("USB write error!\n");

return -1;

}

３．４．３：close()関数の使用例

close(us_fd);

４－パフォーマンスの詳細

図４にgettimeofday()関数を使用して測定した転送速度を次に載せる。文献(8)の方法を使用している。1Kバイトづつ転送量を増やして50Kバイトまでの時間を求め、オーバーヘッドを引いている。それぞれで100回の平均値を採っている。この時間から、１秒間に転送できるバイト数を割り出している。同じ条件で、100バイトづつ転送量を増やし、5Kバイトまでの時間を求めたものを図５に示す。

図４：USB-SCSIアダプタ転送速度グラフ（1k〜5kバイト）

図５：USB-SCSIアダプタ転送速度グラフ（100〜5kバイト）

KENS製のUSB-SCSIアダプタは転送バイト数が5Kバイト以下で高速であるが、それ以上ではロジテックス社製のLUB-SCが高速である。KENS製が遅い原因として、回路構成上、バスを多重に使用せざるをえなかったためである。少ないデータで速いのは、SCSIのCDBとエラーを一般データと同じに転送するためである。

測定方法を説明する。初めにオーバーヘッド（overhead）を測定する。

overhead = 0;

for( i = 0; i < LOOP; i++ ) {

get_time(&timevalue0[i]);

get_time(&timevalue1[i]);

overhead += e_time(&timevalue0[i], &timevalue1[i]);

}

overhead /= LOOP;

実際の時間測定はgettimeofday()（get_time()で使用）で囲んで行い、オーバーヘッドを取り除く。

for( i = 0; i < LOOP; i++) {

usb_scsirwsub(sid, 1, address+4, 2, (char*)&cm);

get_time(&timevalue0[i]);

usb_scsirwsub(sid, 1, address+16, count*(j+1), (char*)dbuf);

get_time(&timevalue1[i]);

}

average = 0;

for(i = 0; i < LOOP; i++ ) {

elapsed[i] = e_time(&timevalue0[i], &timevalue1[i]);

average += elapsed[i] - overhead;

}

ここでget_time()とe_time()は次のように定義している。

get_time(timevalue)

struct timeval *timevalue; {

struct timezone tzp;

gettimeofday (timevalue, &tzp);

}

int e_time(first, second)

struct timeval *first, *second; {

if (first->tv_usec > second->tv_usec) {

second->tv_usec += 1000000;

second->tv_sec--;

}

return( (int)(second->tv_sec - first->tv_sec)*1000000

+ (int)(second->tv_usec - first->tv_usec));

}

アペンディクス

SCSI-VMEモジュールのSCSI仕様

このモジュールの詳しい資料は文献(5)を参照してもらいたい。ただし、ずいぶん古く、当時はInquiry命令をサポートしていなかった。

現在のSCSI-VMEモジュールのSCSIのCommand Descriptor Block(CDB)を表２、３に示す。表１のKENS製USB-SCSIアダプタのデータ形式と同じ部分があるのがわかると思う。表２が書き込み、読み取りの、表３がInquiry命令のCDBである。

表２：SCSI-VMEモジュールの書き込み、読み取りのCDB

| バイト | データ |
| --- | --- |
| 0 | 0x28＝書き込み、0x2a＝読み取り |
| 1 | 0 |
| 2 | VME address (MSB) |
| 3 | VME address |
| 4 | VME address |
| 5 | VME address (LSB) |
| 6 | 0 |
| 7 | Transfer data length (byte) (MSB) |
| 8 | Transfer data length (byte) (LSB) |
| 9 | 0 |

表３：SCSI-VMEモジュールのSCSIの	Inquiry命令のCDB

| バイト | データ |
| --- | --- |
| 0 | 0x12 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | Transfer data length (byte) |
| 5 | 0 |

参考文献

(1)特集「USB 対応機器&デバイスドライバの作成法」, インターフェイス 1998年 11月号, CQ 出版

(2)Linux デバイスドライバ, オライリージャパン, ISBN4-900900-73-7

(3)特集「USB 対応機器&デバイスドライバの作成法」, インターフェイス 1998年 11月号, CQ 出版

(4)「USB-SCSI アダプタの製作」, 佐藤節夫, トランジスタ技術 2000年 6月号, CQ 出版

(5)「中性子散乱実験用データ収集用装置の開発」, 佐藤節夫他, KEK Internal 96-14 November 1996 M

(6) VME/CAMACデバイスドライバ開発専門研修：安芳次

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/

(7) 簡単なskeletonデバイスドライバ：安芳次

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/linux-driver.html

(8) 性能測定：安芳次

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/measurement.html

(9) USB-CAMACデバイスドライバの開発：仲吉一男

http://www-online.kek.jp/~yasu/Kenshu/nakayoshi.html

(10) 制御屋さんのためのLinuxデバイスドライバ製作入門：

http://130.34.89.3/~kumagai/linux/drivers/testframe.html

# Text boxes

基本関数

recv_data()

send_data()

scsi_inquiry()

scsi_read()

scsi_write()

中間関数

file_operation_ioctl()

file_operation_open()

file_operation_release()

呼び出し

関数

close()

open()

ioctl()

ユーザー関数

からの呼び出し

lib_usb.so

ユーザー

領域

カーネル

領域

insmod u_scsi.o

rmmod u_scsi

device_dissconnect()

device_probe()

u_slib.o

ユーザー

領域

device_probe()

device_dissconnect()

登録

module_init()

module_exit()

LabVIEW

USBケーブルを接続

USBケーブルを抜く

カーネル

領域

C言語プログラム等

u_scsi.o